Приложение № 1

Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование | ОКПД2/ КТРУ | Характеристики |  |  |  | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Значение показателя | Единица измерения показателя | Положения инструкции |  |  |
| 1 | Насос инфузионный эластомерный | 32.50.50.190/32.50.50.190-00002771 | Болюс | Нет |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  |  | Защита от УФ-лучей | Да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Номинальный объем заполнения | ≥ 300 и ≤ 399 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Регулирование скорости инфузии | нет |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Путь введения лекарственного препарата | Внутривенный, Подкожный, Эпидуральный |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Система блокировки болюса | нет |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Скорость инфузии, мл/час | 5 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Время инфузии | не более 60 | ч. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Остаточный объем в линии | не более 2 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Резервуар, состоящий из эластичного химически инертного медицинского силикона, не содержит латекс и фталаты | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высокопрочный защитный пластиковый корпус | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Механизм, контролирующий точность подачи раствора, и обеспечивающий гарантию точности инфузии при заполнении резервуара от 50% от объема резервуара | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие четкой визуальной шкалы деления с шагом | не более 10 | мл. | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |  |  |
|  |  |  | В порту заполнения двух фильтров грубой очистки, для защиты инфузионной линии от окклюзии | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Колпачок со встроенным воздушным фильтром на дистальном конце удлинительной линии | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Удлинительная линия снабжена инфузионным фильтром с размером ячеек 1,2 микрона | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Светозащитный чехол для переноски | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Ленты для крепления помпы | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наклейка, бланк | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Упаковка индивидуальная, стерильная, бумага полипропилен | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Стерилизация, окись этилена | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Насос инфузионный эластомерный | 32.50.50.190/ 32.50.50.190-00002766 | Болюс | да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  |  | Время блокировки болюса (При выборе Система блокировки болюса - да) | Регулируемое |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Время работы замка болюса (При выборе Болюс - да) | 10:15:30 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Защита от УФ-лучей | да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие фиксирующих устройств | да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Номинальный объем резервуара | ≥ 100 и ≤ 124 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Объем болюса (При выборе Болюс - да) | 5 | Кубический сантиметр;^миллилитр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |  |  |
|  |  |  | Путь введения лекарственного препарата | Подкожный Внутривенный Эпидуральный |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Регулирование скорости инфузии | да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Система блокировки болюса | да |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Скорость инфузии, мл/час | 2:4:6:8:10:12:14 |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Остаточный объем в линии | Не более 3 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение |  |  |
|  |  |  | 7-мь вариантов выбора скорости с возможностью немедленной остановки инфузии (режим "0") | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Скорость инфузии устанавливается с помощью извлекаемого ключа управления. | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Резервуар, состоящий из эластичного химически инертного медицинского силикона, не содержит латекс и фталаты | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высокопрочный защитный пластикового корпуса, выдерживающего в течение 16 мс пикового ударного ускорения 10g. | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Плунжерная система, контролирующая точность подачи раствора, и обеспечивающая гарантию точности инфузии при заполнении резервуара от 50% от объема резервуара. | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Четкая визуальная шкала деления с шагом 10 мл. | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие в порту заполнения двух фильтров грубой очистки , для защиты инфузионной линии от окклюзии | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Встроенный воздушный фильтр на дистальном конце удлинительной линии колпачка | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Инфузионная линия второго эластомерного резервуара | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Режимы работы замка болюса должны устанавливаться с помощью извлекаемого ключа управления. | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фиксирующий ремень для крепления болюсного модуля на руку пациента | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Удлинительная линия снабжена инфузионным фильтром с размером ячеек 1,2 микрона | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Клипса для крепления помпы на одежде | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наклейка, бланк | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Упаковка индивидуальная, стерильная, бумага полипропилен | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Маркировка | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Стерилизация. Окись этилена | Наличие |  | Значение характеристик не может изменяться участником закупки |  |  |