Разъяснения положений извещения об осуществлении закупки

Информация о закупке

| Способ определения поставщика(подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| --- | --- |
| Номер извещения | 0337100018826000257 |
| Идентификационный код закупки | 261402500217340250100102540013250244 |
| Наименование объекта закупки | Медицинские изделия (насос инфузионный эластомерный) |
| Адрес электронной площадки в сети интернет | https://roseltorg.ru |

Сведения об Организаторе

| Наименование | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" |
| --- | --- |
| Адрес электронной почты | kb8.ks@mail.ru |

Сведения о Заказчике

| Наименование | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 8 ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА" |
| --- | --- |

| Реквизиты запроса на разъяснения | №179344 от 30.06.2026 09:41:01 |  |
| --- | --- | --- |
| Запрос участника | запрос во вложении |  |
| Запрос на разъяснение положений извещения об осуществлении закупки № 0337100018826000257 В рамках изучения извещения о проведении закупки № 0337100018826000257 и прилагаемой к нему технической документации (далее – ТЗ) возникли следующие вопросы, требующие разъяснения. В техническом задании содержится требование к характеристикам помпы, а именно: наличие регулятора скоростей в диапазоне от 1 до 7 мл/час. Просим разъяснить: - Будет ли признана соответствующей требованиям ТЗ и допущена к участию заявка, в которой предложена помпа с расширенным диапазоном регулирования скоростей (1–15 мл/час)? Обращаем внимание Заказчика на следующее: - Предлагаемая помпа с диапазоном 1–15 мл/час включает в себя все значения скоростей, перечисленные в ТЗ (от 1 до 7 мл/час), поскольку диапазон 1–15 полностью покрывает требуемый интервал. - Наличие дополнительных скоростей (8–15 мл/час) не является ухудшением, а напротив, представляет собой улучшение функциональных характеристик товара. - Расширение диапазона регулирования не препятствует лечебному процессу, не создаёт рисков для пациентов и не противоречит целям использования медицинского изделия. Если Заказчик всё же сочтёт помпу с диапазоном 1–15 мл/час не соответствующей своим потребностям, просим: - Предоставить письменное обоснование, чем именно мотивируется такой отказ; - Указать, каким образом наличие дополнительных скоростей (8–15 мл/час) может помешать лечебному процессу или ухудшить качество оказания медицинской помощи, учитывая, что все требуемые скорости (1–7 мл/час) в предлагаемом изделии присутствуют. |  |
| Ответ заказчика |  |  |
| Ответ на запрос о разъяснении положений извещения По результатам рассмотрения запроса о разъяснении положений извещения об осуществлении закупки № 0337100018826000257 сообщаем следующее. В описании объекта закупки заказчиком установлено требование к характеристике товара «Скорость инфузии, мл/час» со следующими значениями: 1 мл/час, 2 мл/час, 3 мл/час, 4 мл/час, 5 мл/час, 6 мл/час, 7 мл/час. Указанное требование сформировано исходя из фактической потребности заказчика в закупке эластомерных инфузионных насосов для проведения длительной контролируемой инфузии лекарственных препаратов с применением фиксированных низких скоростей введения. Скорость инфузии для эластомерного инфузионного насоса является не вспомогательной и не формальной характеристикой, а одним из ключевых параметров применения медицинского изделия, поскольку непосредственно определяет объём лекарственного препарата, вводимого пациенту в единицу времени, а также общую продолжительность инфузии. Описание объекта закупки предусматривает номинальный объём заполнения 270–280 мл. При таком объёме установленные заказчиком скорости 1–7 мл/час обеспечивают требуемый заказчику диапазон длительной инфузии. Включение в изделие дополнительных скоростей 8–15 мл/час означает возможность применения иных, более быстрых режимов введения лекарственного препарата, которые заказчиком не предусмотрены и не соответствуют сформированной медицинской потребности. Так, при объёме заполнения 270 мл скорость 7 мл/час предполагает ориентировочную продолжительность инфузии около 38,5 часа, тогда как скорость 15 мл/час — около 18 часов. Следовательно, предлагаемый участником диапазон 1–15 мл/час не является простым расширением требуемой характеристики, а предусматривает возможность эксплуатации изделия в режимах, существенно отличающихся по продолжительности и интенсивности введения препарата. Довод о том, что диапазон 1–15 мл/час включает в себя значения 1–7 мл/час, заказчиком рассмотрен, однако не может быть принят в качестве основания для изменения требований извещения. Заказчиком закупается медицинское изделие не с максимально возможным диапазоном регулирования скорости, а с конкретным набором фиксированных скоростей, соответствующим применяемым у заказчика схемам инфузионной терапии, внутренней организации лечебного процесса, порядку подготовки, назначения и контроля инфузии. Наличие дополнительных скоростей 8–15 мл/час для заказчика не является необходимым и не рассматривается как улучшение функциональных характеристик товара, поскольку такие скорости не используются в рамках предполагаемого назначения закупаемых изделий. Напротив, наличие в изделии дополнительных режимов введения лекарственного препарата требует оценки их соответствия назначению, инструкции по применению, режимам терапии, условиям наблюдения за пациентами и установленному у заказчика порядку применения эластомерных инфузионных насосов. Кроме того, закупаемые изделия являются расходуемыми медицинскими изделиями, приобретаемыми в количестве 400 штук. Для заказчика имеет значение единообразие эксплуатационных характеристик всей партии, поскольку это обеспечивает стандартизацию назначения, подготовки, маркировки, применения и контроля инфузий медицинским персоналом. Поставка изделий с иным набором доступных режимов инфузии не отвечает указанной потребности заказчика. Таким образом, требование о наличии скоростей инфузии 1–7 мл/час установлено заказчиком исходя из объективной медицинской и эксплуатационной потребности и не предполагает возможность предложения изделия с дополнительными скоростями 8–15 мл/час, поскольку такие дополнительные режимы изменяют эксплуатационные характеристики изделия и не соответствуют требуемому заказчику способу применения. Основания для внесения изменений в извещение в части расширения диапазона скорости инфузии до 1–15 мл/час отсутствуют. |  |